凉山州中西医结合医院

微量注射泵设备竞争性谈判采购项目

竞争性谈判文件

招 标 人：凉山州中西医结合医院

2022年4月11日

竞争性谈判邀请函

我单位拟对凉山州中西医结合医院微量注射泵设备 进行竞争性谈判采购，兹邀请符合本次竞争性谈判采购要求的潜在的供货商参加。

一、项目名称

凉山州中西医结合医院微量注射泵设备竞争性谈判采购项目

二、竞争性谈判采购文件的领取

1.领取时间：2022年 4 月 12 日至招标前

2.领取方式： 自行在医院官网或QQ群（374565890）下载

三、竞争性谈判采购申请人递交竞标文件截止时间及份数

2022年 4月 15 日 14:30（北京时间）提交竞争性谈判采购文件壹份。

竞争性谈判采购申请文件必须在竞争性谈判采购截止时间前送达竞争性谈判采购地点。逾期送达和标注不符合竞争性谈判采购文件规定的竞争性谈判采购申请文件恕不接受。本次竞争性谈判采购不接受邮寄的竞争性谈判采购申请文件。

四、竞争性谈判采购地点

西昌市河东大道二段60号凉山州中西医结合医院新院区十楼会议室 。

五、竞争性谈判采购时间

2022年 4月15 日15:30（开标时间）。

六、联系方式

竞争性谈判采购人：凉山州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人： 高老师

电  话： 18009015196

凉山州中西医结合医院（业主）

2022年4 月11日

竞争性谈判采购申请人须知

一、采购项目名称及总体预算

本项目名称：凉山州中西医结合医院微量注射泵设备竞争性谈判采购项目。

二、采购项目内容和服务要求

（一）采购主要内容

设备报价单

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量注射泵 | 7台 | 双通道微量注射泵5台，详见参数要求,控制价6000元/台；单通道微量注射泵2台，详见参数要求，控制价2800元/台。 |

包一参数如下：微量注射泵

双道注射泵技术参数

| 序号 | 项目 | 具体参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射器推杆 | 使用“爪式可开启”机构的注射器推杆 |  |
| 2 | 注射精度 | ≤±2% （包括泵本身机械精度≤±1%)； |  |
| 3 | 自动校准 | 具有注射器品牌自动校准功能，机器自动测量注射器的刻度长和柄高并储存，适配所有品牌注射器，不需要人工测量和输入数据 |  |
| 4★ | 注射速度范围 | 5ml注射器，流速：0.1~150 ml/h |  |
|  |  | 10ml注射器流速：0.1~300 ml/h |  |
|  |  | 20ml注射器流速：0.1~600 ml/h |  |
|  |  | 50ml注射器流速：0.1~1200 ml/h |  |
|  |  | 0.1～9999.9 ml及推空 |  |
| 5 | 预置量范围 | 5ml：10~150 ml/h，10ml:10~300ml/h, 20ml:10~600ml/h, 30ml:10~900ml/h, 50ml:10~1200ml/h； |  |
| 6 | 快排速度 | 10~150 ml/h，10ml:10~300ml/h, 20ml:10~600ml/h, 30ml:10~900ml/h, 50ml:10~1200ml/h |  |
| 7 | KVO流速 | 0.1~5 ml/h |  |
| 8★ | 双显示屏: | 两个2.8寸或以上高分辨率TFT真彩屏（320X240或以上).单独显示每个通道的信息，不会混淆 |  |
| 9 | 报警方式 | 所有报警方式都以声、光和文字三种方式提示，报警音量设置密码保护 |  |
| 10 | 报警事项 | 具有“管路阻塞”、“注射完毕”、“将近推空’’、’’压杆安装错误”、“推杆安装错误”、“交流电脱落”、“输入数值过大”、“系统出错”、“遗忘操作”、“输液完成KVO”等报警 |  |
| 11★ | 双报警灯 | 每个通道有单独的报警灯 |  |
| 12 | 阻塞报警 | 阻塞报警分三档：每挡的设定值在各档范围内可调 |  |
| 13 | 将尽推空报警 | 将尽推空报警时间1，3，5分钟可调 |  |
| 14★ | 内置电池 | 小巧，适合转运用，新电池充满电后，双通道在5ml/h速度下可使用4小时或以上 |  |
| 15 | 历史记录 | 泵可记录2000条 |  |
| 16 | 可旋转固定 | 固定夹在不需要任何工具的情况下可90度旋转进行横竖固定； |  |
| 17 | 注射中Bolus可编辑功能 | 在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量和一定的速度进行注射，注射完成自动恢复正常注射 |  |
| 18 | 变换流速 | 输液进行中变换流速（在线滴定） |  |
| 19 | 实时压力显示 | 实时注射压力数字显示 |  |
| 20 | 药物库 | 可升级药物库软件 |  |
| 21 | 无线通信 | 可升级无线通信功能 |  |
| 22 | 输液模式 | 速度、时间/容量、体重/剂量，联机模式 |  |
| 23 | 进液防护等级 | 设备进液防护等级：IPX2 |  |
| 24 | 防电击安全等级 | 设备防电击安全等级：Ⅰ类、BF型 |  |
| 25 | 质保 | 五年 |  |

控制价：6000元/台

单通道注射泵技术参数

一、用途:血管活性药物的持续用药。

二、功能特点与技术参数:

★1.软件现场复位功能提高了注射泵的安全性，避免软件死机时注射泵可能出现不正常工作所带来的临床风险。

★2.压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

3.独特的注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。

4.流速范围宽，精度高，适应性广。

5.交直流电两用，方便病人转运。

6.预设总量控制，使输注更简单、安全。

★7. 速度及输注总量实时分屏显示，可以实时了解输液信息。

8.各种声光报警提示，使应用更加安全。

9.注射器安装能够单手操作，满足无菌化操作要求。

三、综合性能参数

1.速度范围:0.1 ml/h-400ml/h (20ml 注射器)

0.1 ml/h-600ml/h (50ml注射器)

2.精度误差: <3% (包括机械误差)

3.累积量: 999.9ml

4.快注速度: 20ml 注射器快注速度为400m1/h,

50ml注射器快注速度为600ml/h。

5.预设量:20ml注射器0-20ml; 50ml注射器0-50ml

6.各种报警即时显示:推空/阻塞、药物将近、交流掉电、电量不足、注射器脱落。

7.电源参数:交流电源AC220V+22V 50Hz+1Hz

直流电源14V，充电10h后，电池连续工作时间大于2h。

8.工作环境:温度范围+5℃~+40℃;相对湿度范围≤80%;

大气压力范围500 hPa~1060hPa。

四、配置:电源线

控制价：2800元/台

三、竞争性谈判投标人资格要求

1.有效的营业执照；

2.医疗器械经营许可证等相关资质；

3.投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4.被授权人身份证复印件；

5.投标产品的技术白皮书或彩页；

6.报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效，提供虚假资料者取消报名资格；

7.不接受联合体投标。

四、付款方式

设备验收，正常使用后收到发票1个月内首付总款价60%，三个月内付35%，质保期结束后一周内付尾款5%。

五、报价要求

1.本次竞争性谈判采购报价为包干价。

2.满足核心参数后价格最低者中选。

3.本次竞争性谈判采购最高限价：包一：3.56万元。

六、竞争性谈判申请文件的组成

1.有效的营业执照;

2.医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家等有效证件；

3.投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4.被授权人身份证复印件；

5.设备报价单（含报价明细及总价）；

6.售后服务；

7.提供产品彩页或产品技术白皮书；

8.报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

9.竞争性谈判采购申请函；

10.采购项目技术主要条款响应偏离表。

七、评选标准

本次竞争性谈判采购，以最后报价的三家以上供应商的响应文件和满足核心参数后价格最低的供货商中选。

八、合同签订

1.招标人应在竞争性谈判采购结束后1日内，公示结果，无异议后向中选人发书面中选通知书。中选人应在收到书面中选通知后24小时内向招标人书面确认。

2.中选人应在收到书面中选通知书后3个工作日内与招标人签订合同。

3.若本次中选候选人放弃中选资格或未在规定时间内签订合同，则本次竞争性谈判失败，由招标人重新开展采购项目。

评审报告

凉山州中西医结合医院微量注射泵设备竞争性谈判采购项目

商家报名登记表

| 序号 | 供应商名称 | 递交时间 | 法人代表或授权人 | 联系电话 | 密封文件份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（一）、项目业主代表及评审专家签到名单

| 签 名 | 职务或职称 | 电 话 |
| --- | --- | --- |

（二）、现场监督人员签到名单

| 签 名 | 职 务 | 电 话 |
| --- | --- | --- |

（三）、竞争性谈判采购项目申请人签到名单

| 供应商名称 | 法人代表或授权人 | 电 话 | 是否密封 |
| --- | --- | --- | --- |

三、竞争性谈判采购申请文件基本格式

（项目名称）

竞争性谈判采购申请文件

竞争性谈判采购项目申请人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字)

日    期：         年    月    日

目  录

1.竞争性谈判采购申请函

## 2.法定代表人身份证明

## 3.法定代表人授权委托书

## 4.各类承诺函（含售后服务承诺函）

## 5.资格证明文件

6.产品价格表

7.采购项目技术主要条款响应偏离表

8.产品彩页或产品白皮书

1.申请函：

竞争性谈判采购申请函

致：（招标人名称）

我方已仔细研究了      （项目名称）        竞争性谈判采购邀请函的全部内容，在完全理解并严格遵守邀请函的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次竞争性谈判采购活动。

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照竞争性谈判采购邀请函及中选价格签订正式合同，并按合同约定实施及后期服务工作。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、我单位报价为：

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞争性谈判采购申请人：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人(签字)：

申请人地址：

日  期:       年       月       日

## 2、法定代表人身份证明

竞争性谈判采购申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：             系                                   （竞争性谈判采购申请人名称）的法定代表人（职务：                  电话              ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

- 竞争性谈判采购申请人名称（公章）：

- 日   期：     年   月   日

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）

本授权书宣告：                        （申请人全称）的  （职务）     （姓名）合法地代表我单位，授权            （申请人全称）的              （职务）      （姓名）为我单位委托代理人，该委托代理人有权在     的竞争性谈判采购活动中，以我单位的名义进行报价、签署相关申请文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

被授权代理人无转委托权，特此委托。

申  请  人：                         （盖章）

法定代表人 (签字)：

委托代理人（签字）：

日  期:      年     月        日

## 4、资格证明文件

供应商必须按竞争性谈判文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部分，以证明其有资格参加竞争性谈判和成交后有履行合同的能力。

- 一、供应商应当提供的资格及其他类似效力的要求的相关证明材料

- （一）资格要求

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件（提供承诺函原件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。

（2）授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加竞争性谈判采购的，则可不提供）。

（3）法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加响应的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）。

（4）证明所递交的资料均真实有效，如有虚假，退出本次招标项目。

- 采购项目技术主要条款响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件条款 | 响应文件条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上复印件需盖供应商公章

五、竞争性谈判采购中选通知书

竞争性谈判采购中选通知书

（ 中选竞争性谈判采购申请人名称）：

经2022年   月   日在西昌市河东大道二段60号凉山州中西医结合医院新院区十楼会议室举行的凉山州中西医结合医院微量注射泵设备竞争性谈判采购项目中，您公司以          元中选，请您公司按照项目及我方竞争性谈判采购方案相关规定，在3个工作日内与凉山州中西医结合医院签订项目合同书，并做好前期工作，尽快进场组织审查工作。

特此通知。

年	月 	日