凉山州中西医结合医院          拟发稿件

| 文件标题：生物刺激反馈仪设备采购项目公开比选采购文件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送机关： |  |  |  |
| 是否涉密： 是 否 |  | 文号：凉中西医〔2022〕 号 |  |
| 领导签发： | 分管领导审核： |  | 拟稿人： |
|  | 办公室审核： |  | 科室审核： |

凉山州中西医结合医院

生物刺激反馈仪设备公开比选采购项目

公开比选文件

招 标 人：凉山州中西医结合医院

2022年 11 月 3 日

- 公开比选邀请函

我单位拟对凉山州中西医结合医院生物刺激反馈仪设备 进行公开比选采购，兹邀请符合本次公开比选采购要求的潜在的供货商参加。

一、项目名称

凉山州中西医结合医院生物刺激反馈仪设备公开比选采购项目

二、公开比选采购文件的领取

1.领取时间：2022年 11 月 4 日至招标前

2.领取方式： 自行在医院官网或QQ群（374565890）下载

三、公开比选采购申请人递交竞标文件截止时间及份数

2022年 11 月 8 日 14：00（北京时间）提交公开比选采购文件壹份。

公开比选采购申请文件必须在公开比选采购截止时间前送达采购地点。逾期送达和标注不符合公开比选采购文件规定的公开比选采购申请文件恕不接受。本次公开比选采购不接受邮寄的公开比选采购申请文件。

四、公开比选采购地点

西昌市河东大道二段60号凉山州中西医结合医院新院区十楼会议室 。

五、公开比选采购时间

2022年 11月 8  日14:30（北京时间）。

六、联系方式

公开比选采购人：凉山州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人： 范老师

电  话： 18282888865

凉山州中西医结合医院（业主）

2022年 11月 3日

- 公开比选采购申请人须知

一、采购项目名称及总体预算

本项目名称：凉山州中西医结合医院生物刺激反馈仪设备公开比选采购项目。

二、采购项目内容和服务要求

（一）采购主要内容

设备报价单

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 质量要求 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物刺激反馈仪 | 1台 | 控制总价4.8万元。参数附后。 |  |  |  |  |

包一参数如下（生物刺激反馈仪）：

主要技术参数：

（一）硬件性能：

- 主机：便携式内置触摸屏一体机，7寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节

- 通道数：独立四通道表面肌电采集

- 4通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用，

- 4通道肌电触发电刺激

- 采样位数：16

- AD采样率：≧8192Hz

- 输出电流：0－100mA

- 输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性

- 调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换

- 脉冲宽度：10μs～1000μs

- 刺激频率：0.5Hz～999Hz，1Hz以上1Hz连续可调, 误差不大于±5%

- 测量范围：1μV～999μV(r.m.s)

- 最高分辨率：≤ 2μV(r.m.s)

- 通频带：20Hz～500Hz(-3dB)

- 一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机

- 四通道标识区分，临床操作不易混乱。

- 移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求。

- 内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。

（二）软件功能：

- *多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。

- *腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。

- *生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。

- 自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。可以对方案的参数进行自定义设定并且存储。

- 采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。

- 对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。

- 方案设有电极片的粘贴示意图，方便客户操作。

- 自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止，安全操作。

- 系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。

- 支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展8通道，同时开启治疗。

设备控制总价为：48000元.

三、公开比选投标人资格要求

1、有效的营业执照；

2、医疗器械经营许可证等相关资质；

3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4、被授权人身份证复印件；

5、投标产品的技术白皮书或彩页；

6、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

7、不接受联合体投标。

四、付款方式

设备验收，正常使用后收到发票1个月内首付总款价60%，三个月内付35%，质保期结束后一周内付尾款5%。

五、报价要求

1、本次公开比选采购报价为包干价。

2、本次公开比选采购最高限价：4.8万元；

六、公开比选申请文件的组成

1、有效的营业执照;

2、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家等有效证件；

3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4、被授权人身份证复印件；

5、设备报价单（含报价明细及总价）；

6、售后服务；

7、提供产品彩页或产品技术白皮书；

8、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

9、公开比选采购申请函；

10、采购项目技术主要条款响应偏离表。

七、评选标准

本次公开比选采购以最后报价的三家以上供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，评分最高的供货商中选。

综合评分明细表（包1）

| 序号 | 评分 因素 | 权值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 35% | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／投标报价)×35%×100 |  |
| 2 | 技术指标和配置 | 52% | 完全符合技术指标得52分，每有1项非★条款低于招标要求（负偏离）扣1.48 分，每有1项★条款低于招标要求（负偏离）扣5分，扣完为止。 | 需要提供佐证材料的，如无不予认定。 |
| 3 | 售后服务 | 10% | 供应商针对本项目制定的售后服务（含售后服务体系、响应时间、保障措施、售后人员、培训计划等），内容最完善得6分，次之扣1分，以此类推，整机及配件（含更换损耗性耗材）质保超过1年，满半年加1分，最多加4分。 |  |
| 4 | 业绩 | 3% | 投标人所投产品在川内销售业绩一份得0.5分，最多得3分。 | 提供合同复印件或中标通知书。 |

八、合同签订

1、招标人应在公开比选采购结束后1日内，公示结果，无异议后向中选人发书面中选通知书。中选人应在收到书面中选通知后24小时内向招标人书面确认。

2、中选人应在收到书面中选通知书后3个工作日内与招标人签订合同。

3、若本次中选候选人放弃中选资格或未在规定时间内签订合同，则本次公开比选失败，由招标人重新开展采购项目。

评审报告

凉山州中西医结合医院生物刺激反馈仪设备公开比选采购项目

商家报名登记表

| 序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

（一）、项目业主代表及评审专家签到名单

| 签 名 | 职务或职称 | 电 话 |
| --- | --- | --- |

（二）、现场监督人员签到名单

| 签名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |

（三）、公开比选采购项目申请人签到名单

| 单位 | 签名 | 电话 | 是否密封 |
| --- | --- | --- | --- |

三、公开比选采购申请文件基本格式

（项目名称）

公开比选采购申请文件

公开比选采购项目申请人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字)

日    期：         年    月    日

目  录

1、公开比选采购申请函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、各类承诺函（含售后服务承诺函）

5、资格证明文件

6、产品价格表

7、采购项目技术主要条款响应偏离表

8、产品彩页或产品白皮书

1、申请函：

公开比选采购申请函

致：（招标人名称）

我方已仔细研究了      （项目名称）        公开比选采购邀请函的全部内容，在完全理解并严格遵守邀请函的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次公开比选采购活动。

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照公开比选采购邀请函及中选价格签订正式合同，并按合同约定实施及后期服务工作。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、我单位报价为：

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公开比选采购申请人：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人(签字)：

申请人地址：

日  期:       年       月       日

2、法定代表人身份证明

公开比选采购申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：             系                                   （公开比选采购申请人名称）的法定代表人（职务：                  电话              ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

## 公开比选采购申请人名称（公章）：

## 日   期：     年   月   日

3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）

本授权书宣告：                        （申请人全称）的  （职务）     （姓名）合法地代表我单位，授权            （申请人全称）的              （职务）      （姓名）为我单位委托代理人，该委托代理人有权在     的公开比选采购活动中，以我单位的名义进行报价、签署相关申请文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

被授权代理人无转委托权，特此委托。

申  请  人：                         （盖章）

法定代表人 (签字)：

委托代理人（签字）：

日  期:      年     月        日

4、资 格 证 明 文 件

供应商必须按公开比选文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部分，以证明其有资格参加公开比选和成交后有履行合同的能力。

###### 一、供应商应当提供的资格及其他类似效力的要求的相关证明材料

###### （一）资格要求

###### （1）独立法人机构提供下述证明材料：

###### 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件（提供承诺函原件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。

（2）授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加公开比选采购的，则可不提供）。

（3）法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加响应的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）。

（4）证明所递交的资料均真实有效，如有虚假，退出本次招标项目。

- 采购项目技术主要条款响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 磋商文件条目号 | - 磋商文件条款 | - 响应文件条款 | - 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上复印件需盖供应商公章

五、公开比选采购中选通知书

公开比选采购中选通知书

（ 中选公开比选采购申请人名称）：

经  2022  年   月   日在 凉山州中西医结合医院新院区会议室举行的凉山州中西医结合医院生物刺激反馈仪设备公开比选采购项目中，您公司以          元中选，请您公司按照项目及我方公开比选购方案相关规定，在3个工作日内与凉山州中西医结合医院签订项目合同书，并做好前期工作，尽快进场组织审查工作。

特此通知。

年	月 	日