凉山州中西医结合医院          拟发稿件

| 文件标题：关于腰椎牵引熏洗床等采购项目竞争性谈判文件的请示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送机关： |  |  |  |
| 是否涉密： 是 否 |  | 文号：凉中西医〔2023〕 号 |  |
| 领导签发： | 分管领导审核： |  | 拟稿人： |
|  | 办公室审核： |  | 科室审核： |

凉山州中西医结合医院腰椎牵引熏洗床等采购项目

竞争性谈判文件

招 标 人：凉山州中西医结合医院

2023年 11月 14 日

谈判邀请函

我单位拟对凉山州中西医结合医院腰椎牵引熏洗床等设备进行竞争性谈判方式采购，兹邀请符合本次采购要求的潜在的供货商参加。

一、项目名称

凉山州中西医结合医院腰椎牵引熏洗床等设备竞争性谈判采购项目

二、竞争性谈判采购文件的领取

1.领取时间：2023年 11月14日至招标前

2.领取方式： 自行在医院官网或QQ群（374565890）下载

三、竞争性谈判采购申请人递交竞标文件截止时间及份数

2023年 11 月 16 日 10：00（北京时间）提交竞争性谈判采购文件壹份。

竞争性谈判采购申请文件必须在采购截止时间前送达采购地点。逾期送达和标注不符合文件规定的采购申请文件恕不接受。本次竞争性谈判采购不接受邮寄的采购申请文件。

四、竞争性谈判采购地点

西昌市河东大道二段60号凉山州中西医结合医院新院区十楼会议室 。

五、竞争性谈判采购时间

2023年 11月16日15:00（北京时间）。

六、联系方式

谈判采购人：凉山州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人： 孔老师

电  话： 18009015080

凉山州中西医结合医院（业主）

2023年 11月14日

竞争性谈判采购申请人须知

一、采购项目名称及总体预算

本项目名称：凉山州中西医结合医院腰椎牵引熏洗床等设备竞争性谈判采购项目。

二、采购项目内容和服务要求

（一）采购主要内容

耗材报价单

| 包号 | 器械 名称 | 质量要求 | 数量 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腰椎牵引熏洗床 | 控制单价0.8万元。参数附后。 | 2 |  |  |  |
|  | 电针仪 | 控制单价0.08万元。参数附后。 | 10 |  |  |  |
|  | 合计总价 | 2.4万元 | 12 |  |  |  |

腰椎牵引熏洗床产品参数如下:

- 腰椎牵引熏洗床（中药熏洗床）具有颈腰椎牵引和局部、全身熏洗研制的牵引熏洗床，解决颈部、肩部、腰部、踝关节、膝关节熏洗温度达不到的问题，操作简便，疗效显著，质量可靠。

- 可同步进行腰椎牵引、熏洗为；

- 采用力量传感器精确控制颈、腰椎牵引力

- 腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差±20％或±50N取小值。

- 采用独特颈、腰椎锁止装置，方便颈、腰椎患者牵引治疗

- 牵引力医患紧急复位功能；

- 采用航空捆绑，舒适、美观

- 中药双加热器独立熏洗系统，保证大出气量；可做颈、肩、腰、膝、踝不同部位单独熏洗和全身熏洗，药液容量：＞15000ml；煎药温度：37℃〜99℃；温度检测误差： ≤1℃ ； 腰椎牵引或颈椎牵引治疗时和局部熏洗、全身熏洗可以同时治疗使用；牵引、熏洗也可单独使用；躺式露头式全身或任意局部熏洗

- 牵引力、牵引时间、牵引保持时间、牵引间歇时间、熏洗温度、熏洗时间显示，

- 牵引；颈椎可仰卧位牵引，牵引前倾角度可根据患者病情进行调节，全新研制的熏洗床垫，不吸水、细菌不繁殖、具有抑菌功能，熏洗部位任意选择；

- 熏洗舱区全部为不锈钢材料，

- 牵引熏洗区加长设计，解熏洗时牵引距离不够的问题，腰椎牵引距离： 0〜200mm(可调) ；颈椎牵引距离： 0〜200mm(可调)

- 12.备有独立工作站

- 13.具备冷凝水回收系统
控制总价为：1.6万元

电针仪产品参数如下:

- 电针仪主要配合针灸是使用，配备毫针电极（负载阻抗250Ω）和配备导电硅胶电极（皮肤电极500Ω）

- 符合国家GB9706.1-2007《医用电器设备第一部分：安全通用要求》和YY0607-2007《医用电器设备第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求。

- 频率：脉冲频率误差±15%，断续周期误差±25%，疏密周期误差±25%。3.设置要求：连续波≧11档，断续波≧11档，断续周期6S，疏密波4HZ，密波20HZ。疏密周期6S。前置脉冲宽度：输出非对称脉冲，前置脉冲宽度0.5ms，误差±30%；

- 最大输出前置脉冲幅度（0-p）毫针电极（负载阻抗250Ω±10%），为加强输出20。皮肤电极（负载阻抗500Ω±10%）为44。

- 每台设备配置4套治疗用导线

- 定时时间（治疗时间）各档误差±10%

- 电针仪毫针输出的直流分量为零（保证安全，无需采取预防措施），

- 零配件配置：

- 导电硅橡胶电极：：翻边40*40  4片；薄型Φ30  4片；薄型Φ40  4片；

- 自粘电极40*40  4片；自粘电极Φ30   4片；

- 带插针输电线：4条

- 带夹输电线：4条

- 另外增加配置每台带夹输电线4条。

控制总价为：0.8万元

三、竞争性谈判投标人资格要求

1、有效的营业执照；

2、医疗器械经营许可证及供货产品相关资质；

3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4、被授权人身份证复印件；

5、投标产品的技术白皮书或彩页；

6、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

7、不接受联合体投标。

四、付款方式

该设备器械安装、验收正常运行后，甲方一月之内付总价款的100%即：人民币大写__元整，即RMB¥__元。

五、报价要求

1、本次竞争性谈判采购报价为包干价。

2、满足参数后单价最低者中选。

3、如果不足三家，直接进入谈判。

4、本次竞争性采购最高限价：2.4万元。

六、竞争性谈判申请文件的组成

1、有效的营业执照;

2、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家等有效证件；

3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4、被授权人身份证复印件；

5、设备报价单（含报价明细及总价）

6、售后服务；

7、提供产品彩页或产品技术白皮书；

8、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

9、竞争性谈判采购申请函；

10、采购项目技术主要条款响应偏离表。

七、评选标准

价格最低的供货商中选。

八、合同签订

1、招标人应在谈判采购结束后1日内，公示结果，无异议后向中选人发书面中选通知书。中选人应在收到书面中选通知后24小时内向招标人书面确认。

2、中选人应在收到书面中选通知书后3个工作日内与招标人签订合同。

3、若本次中选候选人放弃中选资格或未在规定时间内签订合同，则本次谈判失败，由招标人重新开展采购项目。

评审报告

凉山州中西医结合医院腰椎牵引熏洗床等一批设备竞争性谈判采购项目

商家报名登记表

| 序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

（一）、项目业主代表及评审专家签到名单

| 签 名 | 职务或职称 | 电 话 |
| --- | --- | --- |

（二）、现场监督人员签到名单

| 签名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |

（三）、竞争性谈判采购项目申请人签到名单

| 单位 | 签名 | 电话 | 是否密封 |
| --- | --- | --- | --- |

三、竞争性谈判采购申请文件基本格式

（项目名称）

竞争性谈判采购申请文件

竞争性谈判采购项目申请人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字)

日    期：         年    月    日

目  录

1、竞争性谈判采购申请函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、各类承诺函（含售后服务承诺函）

5、资格证明文件

6、产品价格表

7、采购项目技术主要条款响应偏离表

8、产品彩页或产品白皮书

1、申请函：

竞争性谈判采购申请函

致：（招标人名称）

我方已仔细研究了      （项目名称）        竞争性谈判采购邀请函的全部内容，在完全理解并严格遵守邀请函的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次竞争性谈判采购活动。

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照竞争性谈判采购邀请函及中选价格签订正式合同，并按合同约定实施及后期服务工作。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、我单位设备报价为：

| 包号 | 名称 | 数量 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞争性谈判采购申请人：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人(签字)：

申请人地址：

日  期:       年       月       日

2、法定代表人身份证明

竞争性谈判采购申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：             系                                   （竞争性谈判采购申请人名称）的法定代表人（职务：                  电话              ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

## 竞争性谈判采购申请人名称（公章）：

## 日   期：     年   月   日

3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）

本授权书宣告：                        （申请人全称）的  （职务）     （姓名）合法地代表我单位，授权            （申请人全称）的              （职务）      （姓名）为我单位委托代理人，该委托代理人有权在     的竞争性谈判采购活动中，以我单位的名义进行报价、签署相关申请文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

被授权代理人无转委托权，特此委托。

申  请  人：                         （盖章）

法定代表人 (签字)：

委托代理人（签字）：

日  期:      年     月        日

4、资 格 证 明 文 件

供应商必须按竞争性谈判采购文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部分，以证明其有资格参加竞争性谈判采购和成交后有履行合同的能力。

###### 一、供应商应当提供的资格及其他类似效力的要求的相关证明材料

###### （一）资格要求

###### （1）独立法人机构提供下述证明材料：

###### 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件（提供承诺函原件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。

（2）授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加竞争性磋商采购的，则可不提供）。

（3）法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加响应的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）。

（4）证明所递交的资料均真实有效，如有虚假，退出本次招标项目。

- 采购项目技术主要条款响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 响应文件条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上复印件需盖供应商公章

五、竞争性谈判采购中选通知书

竞争性谈判采购中选通知书

（ 中选竞争性谈判采购申请人名称）：

经  2023  年   月   日在 凉山州中西医结合医院新院区会议室举行的凉山州中西医结合医腰椎牵引熏洗床等一批设备竞争性谈判采购项目中，您公司以          元中选，请您公司按照项目及我方竞争性谈判采购方案相关规定，在3个工作日内与凉山州中西医结合医院签订项目合同书，并做好前期工作，尽快进场组织审查工作。

特此通知。

年	月 	日

凉山州中西医结合医院办公室             2023年11月14日印发